ИНФРАКРАСНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ

ТЕРМОМЕТР    DT-8811

Инструкция по эксплуатации

ОСОБЕННОСТИ

- Точное бесконтактное измерение температуры

- Встроенный лазерный указатель

- Переключатель °C/°F

- Автоматическое сохранение данных (DATA HOLD)

- Автоматическое выключение питания

- Измерение на расстоянии восьмикратном величине объекта

- Подсветка ЖКИ дисплея.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ:

Приготовление пищи, проверка пожарной безопасности,     пластиковая упаковка, измерение температуры жидкости и  сушильных аппаратов, технический осмотр механизмов и многое   другое.

1.МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ:

- Будьте предельно осторожны при работе с лазерным указателем

- Не направляйте луч указателя себе в глаза, глаза другого человека или животного

- Позаботьтесь о том, чтобы этот луч не попал в Ваши глаза через отражающие поверхности

- Не направляйте лазерный указатель на взрывоопасные газы

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Дисплей жидкокристаллический 3½ разряда (1999)

- Диапазон измерения    -20°C ÷ 450°C / -4°F ÷ 842°F

- Скорость измерения  примерно 1 секунда

- Спектральный диапазон      6 ~ 14 мкм

- Выключение питания   автоматически через 7 секунд

- Рабочие температура   0°C ÷ 50°C и максимальная относительная влажность 80 %

- Источник питания    батарея 9В (типа кроны)

- Размеры       159 × 79 × 57,2мм

- Вес      180г

- Разрешение     1°C / °F

- Точность      ±2% от измеряемой величины или ± 2°C ± 4°F (точность гарантируется при температуре 18°C ÷ 28°C , влажности менее 80% и коэффициенте излучения 0,95)

- Фиксируемый коэффициент излучения     0,95

- Фактор расстояния:   D: S = примерно 8 : 1 (D – дистанция до объекта,               S – площадь пятна, с которого измеряется тепловое излучение)

3. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ:

- Инфракрасный датчик

- Лазерный излучатель

- Жидкокристаллический дисплей

- Кнопка включения   °F

- Кнопка включения   ° C

- Кнопка включения подсветки дисплея

- Кнопка включения лазерного излучателя

- Кнопка ON/HOLD включения измерения

- Батарейный отсек

4. ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРА

- Цифровые показания

- Температура по Цельсию

- Температура по Фаренгейту

- Индикатор включения режима измерения

- Индикатор включения режима  DATA HOLD

- Индикатор разряда батареи питания

- Индикатор включения лазерного указателя

- Фиксированный коэффициент излучения (0,95)

- Индикатор включения подсветки

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возьмите измеритель за рукоятку и направьте на объект, температуру которого Вы хотите измерить.

Термометр включается нажатием кнопки ON/HOLD (красная кнопка в виде курка на ручке прибора). После отжатия кнопки  ON/HOLD включается режим HOLD (запоминание) и примерно через 7 секунд выключение прибора.

Подсветка дисплея и включение лазерного указателя осуществляются  соответствующими кнопками на передней панели прибора, при этом включение лазерного указателя происходит в дальнейшем нажатием кнопки  ON/HOLD.

В измерителе предусмотрена компенсация  отклонений возникающих от влияния температуры окружающей среды. Если Вы переместили его из помещения с температурой, отличающейся от той в котором происходит измерение, необходимо примерно 30 минут для того что бы температура внутри термометра сравнялась с температурой помещения, в котором он находится. Иначе неизбежны дополнительные погрешности в результатах измерений.

6. ПРИМЕЧАНИЯ

- Инфракрасный термометр измеряет поверхностную температуру объекта.     Оптический элемент собирает излучаемую и отражаемую тепловую энергию с поверхности объекта и фокусирует ее на чувствительном элементе. Информация отображается на дисплее. Лазер используется только для наведения на объект измерения.

- Диаметр пятна, с которого собирается тепловое излучение примерно в 8 раз меньше, чем расстояние от термометра до измеряемого  объекта.

Чем меньше объект, тем ближе вы должны располагать к нему прибор

- Если важна точность измерения, необходимо обеспечить, что бы диаметр этого пятна был вдвое меньше, чем площадь измеряемого объекта.

- Напоминание

- Не рекомендуется измерять температуру блестящих или полированных металлических поверхностей (сталь, алюминий и т.д.), ввиду большой погрешности измерения. Температуру таких поверхностей следует  измерять, предварительно замаскировав с помощью  ленты или матовой черной краски.

- Не рекомендуется производить измерения через прозрачные поверхности,

такие как  стекло, т.к. это будет измерение температуры поверхности стекла.

- Пар, дым, пыль и т.п. могут мешать точности измерения, загораживая

чувствительный элемент от объекта.

- Для обнаружения зоны нагрева необходимо сначала навести прибор на область вне интересующей поверхности, затем постепенным перемещением прибора вверх и вниз навести его на объект измерения до определения наиболее горячей точки.

Большинство (90% типично употребляемых) органических материалов, закрашенных или окисленных поверхностей, имеют коэффициент теплового излучения 0,95 (заданный заранее в термометре). Если коэффициент теплового излучения отличается от заданного (см. таблицу), то возможна дополнительная погрешность.

| материал | Коэф. Теплов. излучения | материал | Коэф. Теплов. излучения |
| --- | --- | --- | --- |
| асфальт | 0,90 ~ 0,98 | Темная ткань | 0,98 |
| бетон | 0,94 | человеческая кожа | 0,98 |
| цемент | 0,96 | мыльная пена | 0,75 ~ 0,80 |
| песок | 0,90 | уголь (порошок) | 0,96 |
| земля | 0,92 ~ 0,96 | лакиров. поверхн. | 0,80 ~ 0,95 |
| вода | 0,92 ~ 0,96 | лак. поверх. матов. | 0,97 |
| лед | 0,96 ~ 0,98 | Резина (черная) | 0,94 |
| снег | 0,83 | пластик | 0,85 ~ 0,95 |
| стекло | 0,90 ~ 0,95 | Дерево | 0,9 |
| керамика | 0,90 ~ 0,94 | Бумага | 0,70 ~ 0,94 |
| мрамор | 0,94 | окись хрома | 0,81 |
| гипс | 0,80 ~ 0,90 | окись меди | 0,78 |
| известняк | 0,89 ~ 0,91 | окись железа | 0,78 ~ 0,82 |
| кирпич | 0,93 ~ 0,96 | текстиль | 0,90 |

| ЗАМЕНА БАТАРЕИ | Появление на дисплее символа "" означает, что батарея разряжена, и её необходимо заменить новой 9 В батареей. |
| --- | --- |
|  | Откройте крышку отсека батареи, извлеките истощенную батарею. Замените её новой 9 В батареей и закройте крышку отсека батареи. |