М93

РУКОВОДСТВО

Перед работой с этим прибором прочитайте, пожалуйста, полностью Руководство и подробно ознакомьтесь со всеми функциями и соединениями. При надлежащем обращении и уходе Ваш цифровой мультиметр прослужит Вам много лет.

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда следите за тем, чтобы все переключатели были установлены в правильном положении.

- Для того чтобы избежать поражения электрическим током, пользуйтесь прибором аккуратно при измерении высоких напряжений. Всегда обесточивайте схему перед подсоединением щупов прибора.

- При измерением сопротивлений убедитесь, что все источники питания (постоянного или переменного тока) выключены.

- Никогда не пользуйтесь инструментом со снятой задней крышкой.

- Никогда не держите на входах инструмента предельно допустимых напряжений или токов.

ПАРАМЕТРЫ

ОБЩИЕ

Метод измерения	Режим двойного интегрирования

Дисплей	3,5 разрядный ЖК дисплей

Полярность	Автоматическая индикация

Скорость измерений	2 - 3 раза в секунду

Индик. разряда батареи	знак слева на дисплее

Диапазон рабоч. темпер.	0С - 40С, влажн.  80%.

Размеры	57 x 108 x 12.5 мм

Вес	100 гр. включая батарею и чехол.

Батарея	9-10.5 В, могут использоваться:

GP10A, SR45x6, LR932x7 и др.

Принадлежности	Батарея GP10A

Чехол

Инструкция

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность (1год) 10С -28С

2000 мВ	1 мВ	+ 0.5% + 1 D *)

20 В	10 мВ	+ 0.8% + 1 D

200 В	100 мВ	+ 0.8% + 1 D

400 В	1 В	+ 0.8% + 1 D

Максимальное допустимое входное пост. напряжение 400 В.

*)   одна единица младшего разряда

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность (1год) 18С -28С

200 В	100 мВ	+ 1.2% + 5 D

400 В	1 В	+ 1.2% + 5 D

Диапазон частот:  45 Гц - 1000 Гц

Максимальное допустимое входное перем. напр. 400 В эфф.

Показания откалиброваны для эфф. значения переменного напряжения синусоидальной формы.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

Диапазон	Разрешение	Точность (1год) 18С -28С

200 мА	0.1 мА

Максимальное падение напряжения при измерении: 0.5 В.

Защита от перегрузки:  предохранитель 200 мА/250 В.

ДИОДНЫЙ ТЕСТ

Разрешение	Тестовый ток	Макс. напр. холостого хода

1 мВ	0.8 мА	3.2 В

Защита от перегрузки: перем. напр. 250 В. эфф.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность (1год) 18С -28С

2000 	1 	+ 1.0% + 2 D

20 К	10 	+ 1.0% + 2 D

200 К	100 	+ 1.0% + 2 D

2000 К	1 К	+ 1.0% + 2 D

Макс. напр. холостого хода:  3.2 В

Защита от перегрузки: перем. напр. 250 В. эфф.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1.Переключатель диапазонов: переключает как диапазоны измерений, так и является тумблером включения питания.

2.Переключатель функций: предназначен для выбора режима измерений.

3.Дисплей: ЖК дисплей на 3,5 разряда - индикация  от 0 до 1999.

4.Щупы тестера: красный для положительной, черный для отрицательной полярности.

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1.Установите переключатель функций в положение V=.

2.Установите переключатель диапазонов в желаемое положение. Если порядок напряжения заранее не известен, установите переключатель диапазонов в положение максимального напряжения и затем постепенно уменьшайте диапазон до достижения желаемой точности измерений.

3.Подсоедините щупы к измеряемой схеме.

Включите питание измеряемой схемы, на дисплее появится величина измеряемого напряжения вместе с полярностью этого напряжения.

4.При установке переключателя диапазонов в положение “400 В” на дисплее появится знак “HV”, напоминая Вам о высоком напряжении - будьте особенно осторожны.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

1.Установите переключатель функций в положение V.

2.Установите переключатель диапазонов в желаемое положение. Считывание показаний возможно и при положениях “2 В” и “20 В”, но при этом точность измерений не гарантируется.

3. Подсоедините щупы к измеряемой схеме.

Считайте показания напряжения на дисплее.

4.При установке переключателя диапазонов в положение “400 В” на дисплее появится знак “HV”, напоминая Вам о высоком напряжении - будьте особенно осторожны.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.Установите переключатель функций в положение А.

2.Установите переключатель диапазонов в положение 200 мА. Считывание показаний возможно и на других положениях переключателя, но десятичная точка будет стоять неверно.

3.Разомкните измеряемую схему и подсоедините щупы прибора последовательно со схемой.

4.Считайте показания величины тока на дисплее вместе с полярностью.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ

1.Установите переключатель функций в положение .

2. Установите переключатель диапазонов в положение .

3.Соведините красный щуп с анодом, а черный с катодом измеряемого диода.

4.Считайте прямое падение напряжения на диоде в мВ. Если диод включен инверсно, то на дисплее возникнет “1”.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

1.Установите переключатель функций в положение .

2.Установите переключатель диапазонов в желаемое положение.

3.Если резистор установлен в схеме, выключите питание и разрядите все емкости перед подсоединением щупов прибора.

4.Подсоедините щупы прибора к измеряемому резистору и считайте показания на дисплее.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1.Когда батарея разрядится, и напряжение на ней будет ниже рабочего, на дисплее слева появится знак .

2.Выключите прибор и отсоедините щупы.

3.Откройте крышку и замените батарею, соблюдая полярность.

ВНИМАНИЕ:

Не работайте с инструментом, пока не установите на место батарею и не закроете заднюю крышку.

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранитель редко нуждается в замене и выгорает почти всегда в результате ошибки оператора.

Для замены предохранителя открутите винт в центре задней крышки и откройте ее. Замените предохранитель аналогичным.

ВНИМАНИЕ:

1.Перед снятием задней крышки убедитесь, что щупы отсоединены от схемы и прибор выключен.

2.Для предотвращения возгорания используйте предохранители с теми же параметрами, что и оригинальный (200мА/250В).