M3900

1. Введение

Данный инструмент является портативным, с батарейным питанием цифровым мультиметром  с 3,5 - разрядным индикатором для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, величины сопротивлений, проверки диодов, транзисторов и прозвонки цепей. Двойной интегратор с автоматическим обнулением, индикацией полярности и индикацией перегрузки создан с использованием КМОП - технологии. Полная защита от перегрузки. Прибор является идеальным инструментом для использования в лаборатории, полевых условиях, на производстве и дома.

2. Особенности

- Кнопка включения питания.

- 30-позиционный переключатель режимов и диапазонов.

- Большой (18 мм) высококонтрастный ЖК-дисплей.

- Автоматическая индикация перегрузки в виде “1”.

- Автоматическая индикация полярности.

- Проверка диодов на фиксированном (1 мА) токе.

- Прозвонка соединений.

- Проверка транзисторов

- Полная защита измерений на всех диапазонах (220 В эфф.).

- Звуковое предупреждение при ошибке включения (на прозвонке)

3. Характеристики

Погрешность определяется как ± (% от считываемых данных + к-во единиц младшего разряда)

Параметры гарантируются в течение 1 года при 23 ± 5°С и отн. влажности не более 75%.

Постоянное напряжение

| Диапазон измерения | Погрешность измерения | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ |  | 100 мкВ |
| 2 В |  | 1 мВ |
| 20 В | ± 0.5 % ± 1 | 10 мВ |
| 200 В |  | 100 мВ |
| 1000 В |  | 1 В |

Входной импеданс 10 МОм на всех диапазонах.

Перегрузочная способность - 220 В эфф. для диапазона 200 мВ и 1000 В ампл. или 700 В эфф.  на всех остальных диапазонах.

Переменное напряжение

| Диапазон измерения | Погрешность измерения | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | ± 1.2 % ± 3 | 100 мкВ |
| 2 В |  | 1 мВ |
| 20 В | ± 0.8 % ± 3 | 10 мВ |
| 200 В |  | 100 мВ |
| 700 В | ± 1.2 % ± 3 | 1 В |

Входной импеданс 10 МОм на всех диапазонах.

Диапазон рабочих частот: 40 Гц - 1 КГц.

Перегрузочная способность - 220 В эфф. для диапазона 200 мВ и 1000 В ампл. или 700 В эфф.  на всех остальных диапазонах.

Индикация: эфф. значение сигнала синусоидальной формы.

Постоянный ток

| Диапазон измерения | Погрешность измерения | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА |  | 0,1 мкА |
| 2 мА | ± 0.8 % ± 1 | 1 мкА |
| 20 мА |  | 10 мкА |
| 200 мА | ± 1.2 % ± 1 | 100 мкА |
| 2 А |  | 1 мА |
| 20 А, 20 мкА | ± 2.0 % ± 5 | 10 мА, 10 нА |

Защита от перегрузки: 2 А / 250 В предохранитель (20 А диапазон не защищен).

Макс. входной ток: 20 А, 15 сек.

Макс. падение напряжения: 200 мВ.

Переменный ток

| Диапазон измерения | Погрешность измерения | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА |  | 0,1 мкА |
| 2 мА | ± 1.0 % ± 3 | 1 мкА |
| 20 мА |  | 10 мкА |
| 200 мА | ± 1.8 % ± 3 | 100 мкА |
| 2 А |  | 1 мА |
| 20 А, 20 мкА | ± 3.0 % ± 7 | 10 мА, 10 нА |

Защита от перегрузки: 2 А / 250 В предохранитель (20 А диапазон не защищен!).

Макс. входной ток: 20 А, 15 сек.

Диапазон рабочих частот 40 Гц - 500 Гц.

Индикация: эфф. значение сигнала синусоидальной формы.

Макс. падение напряжения: 200 мВ.

Сопротивление

| Диапазон измерения | Погрешность измерения | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | ± 0.5 % ± 3 | 0.1 Ом |
| 2 КОм |  | 1 Ом |
| 20 КОм | ± 0.5 % ± 1 | 10 Ом |
| 200 КОм |  | 100 Ом |
| 2 МОм |  | 1 КОм |
| 20 МОм | ± 1.0 % ± 2 | 10 КОм |

Защита от перегрузки: 220 В на всех диапазонах (15 сек.)

Напряжение на разомкнутом контуре: менее 700 мВ.

Отн. влажность:	 0 - 75%, 0°С - 35°С: 2 МОм, 20 МОм

0 - 90%, 0°С - 35°С: на всех остальных диапазонах

0 - 70%, 35°С - 50°С: на всех диапазонах.

Проверка диодов и прозвонка цепей

| Диапазон | Описание | Условия проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Показывает прямое падение напряжения на диоде | Прямой ток 1 мА. Обратное напряжение около 2,8 В. |
|  | При сопротивлении менее 30 Ом звучит сигнал | Напряжение на открытом контуре 2,8 В. |

Защита от перегрузки:  звуковой сигнал (220 В макс.)

Транзисторный тест

| Диапазон | Описание | Условия проверки |
| --- | --- | --- |
| h FE | Показывает коэффициент усиления по току (0-1000) | Ток базы 10 мкА. Напряжение коллектор-эмиттер 2,8 В. |

4. Общие характеристики

| Максимальное индицируемое значение | 1999 (3,5 цифры) с автоматической индикацией полярности |
| --- | --- |
| Метод индикации | ЖК-дисплей |
| Метод измерения | АЦП с двойным интегрированием |
| Индикация перегрузки | Знак “1” |
| Макс. напряж. общего вывода относит. земли | 500 В пост./ перем. тока |
| Скорость измерений | 2-3 измерения в секунду |
| Температура при которой гарантируется точность | 23 °С ±5 °С |
| Температурный диапазон хранения и работы | Работа: от 0 °С до 40 °С Хранение: от -10 °С до 50 °С |
| Питание | одна батарея 9 В |
| Индикация разряда батареи | Символ слева на дисплее |
| Размер | 88 мм х 172 мм х 36 мм |
| Вес | 340 гр. включая 9 В батарею |
| Принадлежности | Инструкция, комплект щупов, дополн. предохранитель 200 мА / 250 В, карбон-цинковая батарея 9 В, коробка |

5. Работа

- Проверьте 9 - вольтовую батарею путем включения прибора. Если батарея разряжена, на дисплее возникнет знак . Если необходимо заменить батарею смотрите раздел “Уход за прибором”.

- Знак  рядом с гнездами прибора предупреждает о том, что входные токи и напряжения не должны превышать указанных величин. Это сделано для предотвращения повреждения схемы прибора.

- Перед измерением необходимо переключатель пределов установить на требуемый диапазон измерений.

5.1 Измерение постоянного напряжения

- Подключите черный провод к разъему COM, а красный к разъему V / .

- Установить переключатель пределов в положение DCV  и подсоедините концы щупов к измеряемому источнику напряжений. Полярность напряжения на дисплее при этом будет соответствовать полярности напряжения на красном щупе.

Замечание:

- Если предел измеряемого напряжения заранее неизвестен установите переключатель пределов на максимум и затем переключайте вниз по мере необходимости.

- При возникновении на дисплее “1” (перегрузка) необходимо переключиться на верхний предел измерений.

- Не подключайте прибор к напряжению более 1000 В. Индикация возможна и на больших напряжениях, но при этом есть опасность повреждения схемы прибора.

5.2. Измерение переменного напряжения

- Подключите черный провод к разъему COM, а красный к разъему V / .

- Установить переключатель пределов в положение ACV  и подсоедините концы щупов к измеряемому источнику напряжений.

Замечание:

- Если предел измеряемого напряжения заранее неизвестен установите переключатель пределов на максимум и затем переключайте вниз по мере необходимости.

- При возникновении на дисплее “1” (перегрузка) необходимо переключиться на верхний предел измерений.

- Не подключайте прибор к напряжению более 700 В эфф. Индикация возможна и на больших напряжениях, но при этом есть опасность повреждения схемы прибора.

- При измерении высокого напряжения соблюдайте меры предосторожности, не касайтесь участков схемы, находящихся под напряжением.

5.3. Измерение постоянного тока

- Подключите черный провод к разъему COM, а красный к разъему A для токов до 2 А. Для токов максимум до 20 А подключить красный щуп к гнезду 20 А.

- Установить переключатель пределов в положение DCA и подсоедините концы щупов последовательно с нагрузкой. Полярность тока на дисплее при этом будет соответствовать полярности на красном щупе.

Замечание:

- Если предел измеряемого тока заранее неизвестен установите переключатель пределов на максимум и затем переключайте вниз по мере необходимости.

- При возникновении на дисплее “1” (перегрузка) необходимо переключиться на верхний предел измерений.

- Максимальный входной ток равен 2 A или 20 A в зависимости от используемого гнезда. Превышение значений вызовет выгорание предохранителя, что потребует его замены. Заменять предохранитель следует аналогичным на ток не более 2 А. Несоблюдение этих требований может привести к повреждению схемы. Вход 20 А не защищен. Максимальное падение напряжения 200 мВ.

5.4. Измерение переменного тока

- Подключите черный провод к разъему COM, а красный к разъему A для токов до 2 А. Для токов максимум до 20 А подключить красный щуп к гнезду 20 А.

- Установить переключатель пределов в положение ACA и подсоедините концы щупов последовательно с нагрузкой.

Замечание:

- Если предел измеряемого тока заранее неизвестен установите переключатель пределов на максимум и затем переключайте вниз по мере необходимости.

- При возникновении на дисплее “1” (перегрузка) необходимо переключиться на верхний предел измерений.

- Максимальный входной ток равен 2 A или 20 A в зависимости от используемого гнезда. Превышение значений вызовет выгорание предохранителя, что потребует его замены. Заменять предохранитель следует аналогичным на ток не более 2 А. Несоблюдение этих требований может привести к повреждению схемы. Вход 20 А не защищен. Максимальное падение напряжения 200 мВ.

5.5. Измерение сопротивлений

- Подключите черный провод к разъему COM, а красный к разъему V / . (Замечание: полярность красного щупа "+")

- Установите переключатель функций на требуемый диапазон  и подсоедините концы щупов к измеряемому сопротивлению.

Замечание:

- Если величина измеряемого сопротивления превышает максимальное значение диапазона, на котором производится измерение, индикатор высветит “1”. Выберите больший предел измерений. Для сопротивлений 1 МОм и выше время установления показаний составляет несколько секунд. Это нормально для измерения больших сопротивлений.

- Когда цепь разомкнута на дисплее будет индицироваться “1”.

- При измерении сопротивлений в схеме убедитесь, что схема обесточена и все конденсаторы полностью разряжены.

- Режим измерения сопротивлений в данном инструменте защищен позистором, который обеспечивает защиту от неправильного включения (220 В).

- При проведении измерений некоторые конструкции могут быть повреждены протекающим через них током. В данной таблице приведены токи и напряжения, присутствующие при измерении сопротивлений:

| Диапазон | А, вольт | В, вольт | С, миллиампер |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,65 | 0,08 | 0,44 |
| 2 КОм | 0,65 | 0,3 | 0,27 |
| 20 КОм | 0,65 | 0,42 | 0,06 |
| 200 КОм | 0,65 | 0,43 | 0,007 |
| 2 МОм | 0,65 | 0,43 | 0,001 |
| 20 МОм | 0,65 | 0,43 | 0,0001 |

А - напряжение холостого хода на гнездах прибора.

В - напряжение на максимальном для диапазона сопротивлении.

С - ток при щупах, замкнутых накоротко.

5.6. Диодный тест

- Подключите черный провод к разъему COM, а красный к разъему V/.  (Замечание: полярность красного щупа “+”).

- Установите переключатель диапазонов на диапазон  и  подсоедините щупы к проверяемому диоду.

Замечание:

- При разомкнутых щупах индикатор покажет "1" - т.е. перегрузку.

- Величина тока, протекающего через диод во время теста, составляет 1 мА.

- Мультиметр покажет прямое падение напряжения на диоде в милливольтах или перегрузку при обратном включении диода.

- Прозвонка цепей

- Подключите черный провод к разъему COM, а красный к разъему V/. (Полярность красного провода при этом будет “+”).

- Установите переключатель диапазонов на диапазон  и  подсоедините щупы к проверяемой цепи.

- Если сопротивление цепи будет менее 30 Ом, зазвучит сигнал.

Замечание:

- При разомкнутых щупах индикатор покажет "1" - т.е. перегрузку.

- Если оператор ошибочно производит замеры в цепи, находящейся под напряжением (до 220 В), то зазвучит сигнал зуммера.

5.8.  Измерение h FE транзистора

- Установите переключатель функций на диапазон h FE.

- Определите, является ли транзистор NPN или PNP и определите местоположение эмиттера, базы и коллектора транзистора. Вставьте выводы транзистора в соответствующие гнезда на передней панели прибора.

- Прибор покажет приблизительное значение h FE транзистора при токе базы 10 мкА и напряжении коллектор-эмиттер 2.8 В.

6. Уход за прибором

Ваш цифровой мультиметр является высокоточным электронным прибором. Для предотвращения повреждений:

- Никогда не подавайте на прибор постоянного напряжения свыше 1000 В или переменного напряжения свыше 700 В эфф.

- Никогда не подключайте прибор к цепи, находящейся под напряжением при измерении сопротивлений.

- Никогда не работайте с прибором со снятой крышкой отсека питания.

- Замену батареи и предохранителя производить только при отсоединенных щупах и выключенной кнопке питания прибора.

6.1. Замена батареи

Обратите внимание на вышеописанные условия замены батареи. При необходимости замены батареи откройте заднюю крышку, выньте старую и поставьте новую аналогичную батарею.

6.2. Замена предохранителя

Если необходимо заменить предохранитель используйте только предохранитель на 2 А, идентичных размеров.