7032  Аналого-цифровой мультиметр

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный прибор отвечает стандартам безопасности EN 61010-1 на электронное измерительное оборудование.

Для Вашей безопасности и сохранности Вашего инструмента Вы должны соблюдать все предписания настоящего раздела и особенно обращать внимание на символ  в тексте.

Во время измерений будьте предельно осторожны:

- Не измеряйте напряжение или ток в условиях сырости или влаги.

- Не работайте с прибором в присутствии горючих газов, пара или большого содержания пыли в воздухе.

- Изолируйте себя от напряжений измеряемого объекта.

- Не касайтесь никаких токопроводящих частей, таких как провода, разъемы и пр.

- Не подвергайте инструмент вибрации и ударам, в противном случае катушка стрелочного прибора может выйти из строя.

- Защищайте цифровой дисплей от воздействия прямых солнечных лучей.

- Не проводите никаких измерений при обнаружении повреждения щупов или их изоляции.

- Напряжения свыше 20В являются источником опасности для человека, соблюдайте повышенную осторожность.

В тексте используются следующие символы:

Предупреждение: следуйте инструкции, несоблюдение может привести к повреждению измерительного прибора.

Высокое напряжение. Риск получения электрического шока.

Двойная изоляция мультиметра.

Постоянное напряжение или ток.

Переменное напряжение или ток.

## ПЕРЕД РАБОТОЙ

- Этот прибор был сконструирован для работы в условиях по 2й степени загрязнения.

- Он может быть использован для измерения напряжения в условиях импульсных напряжений до 600 вольт.

- Вы должны выполнять обычные требования по:

- Собственной защите от опасных напряжений и токов

- Защите инструмента от неправильного включения

- Соответствие стандартам безопасности отвечают только те щупы, которые входят в комплект поставки прибора. Они должны находиться в хорошем состоянии и при необходимости заменяться на аналогичные.

- Не подключайте прибор к схемам с напряжениями или токами превышающими указанные пределы.

- Проверьте правильность батареи при установке.

- Перед подключением щупов к исследуемой схеме проверьте правильность положения переключателя режимов измерений.

## ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Прочтите и следуйте следующим рекомендациям руководства:

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоответствие требованиям инструкции может привести к выходу прибора из строя и/или причинить вред оператору.

- При измерении напряжений убедитесь, что прибор не включен в режим измерения токов или сопротивлений. Всегда проверяйте, что используются требуемые гнезда прибора.

- При изменении переключателем предела измерения отсоедините щупы от исследуемой схемы.

- Никогда не касайтесь свободных гнезд, когда прибор подключен к исследуемой схеме.

- Не подавайте на вход никаких напряжений при измерении сопротивления, хотя схема и оборудована защитой, избыточное напряжение все же может вызвать неисправность.

- Перед измерением емкостей конденсаторов конденсаторы следует разрядить, т.к. остаточное высокое напряжение может вывести прибор из строя.

- При измерении тока перед подключением к цепи убедитесь, что она обесточена.

- При использовании прибора в цепях с трансформатором необходимо соблюдать предельную осторожность. При размыкании цепи с трансформатором возникают высокие напряжения, способные вывести из строя мультиметр.

- Данный прибор не предназначен для измерения сигналов несинусоидальной формы.

## ПОСЛЕ РАБОТЫ

- После завершения измерений выньте щупы из гнезд прибора.

- Если инструмент не используется в течение длительного времени, выньте батарею из отсека питания.

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Уважаемый покупатель, спасибо за Ваш выбор. Мультиметр, который Вы купили, отблагодарит Вас точной и надежной работой, при условии соблюдении инструкций настоящего руководства.

Прибор выполняет следующие виды измерений:

- Измерение переменного напряжения.

- Измерение постоянного напряжения.

- Измерение переменного тока.

- Измерение постоянного тока.

- Измерение сопротивлений.

- Измерение емкостей конденсаторов.

- Диодный тест.

- Прозвонка соединений.

- Проверка батарей.

Любой из этих видов измерений может быть выбран с помощью поворотного переключателя режимов на 24 положения и переключателя переменный/постоянный (AC/DC).

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

## ПЕРЕД РАБОТОЙ

Все оборудование перед отправкой проходит полное тестирование. Принимаются все меры, чтобы инструмент попал к Вам в неповрежденном виде. Однако будет не лишним провести самостоятельную небольшую проверку, чтобы убедиться, что во время транспортировки не произошло никаких повреждений.

Проверьте также комплектацию поставки в соответствии с п.5.3.1. В случае несоответствия свяжитесь с дилером.

В случае пересылки инструмента следуйте инструкциям, изложенным в пункте 6.

## НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Прибор обеспечен батареей питания 9В типа "Корунд". Она обеспечивает непрерывную работу в течение 200 часов.

## КАЛИБРОВКА

Прибор соответствует техническим характеристикам, изложенным в руководстве. Точность измерений гарантируется на период в 1 год.

## ХРАНЕНИЕ

Для обеспечения точности измерения после хранения прибора в экстремальных условиях дайте ему время для нагрева (охлаждения) до нормальной температуры перед проведением измерений (см. допустимые климатические условия в п. 5.2.1).

# РАБОТА

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Корпус

- Аналоговый дисплей

- Цифровой дисплей

- Механическая установка нуля

- Кнопка переключения AC/DC

- Поворотный переключатель

- Гнездо для измерения токов

- Гнездо для измерения емкостей

- Гнездо COM

- Разъем  VmA

- Рис 1. Внешний вид.

## ОПИСАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

### Измерение постоянного напряжения

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальное постоянное входное напряжение составляет 600В. Не пытайтесь измерять напряжение свыше 600В. Превышение этого порога может привести к повреждению прибора и получению электрического шока.

- Выберите подходящий диапазон для измерений (200мВ, 2, 20, 200, 600В). Нажмите кнопку AC/DC для выбора режима постоянного напряжения.

- Если измеряемое напряжение заранее не известно, установите переключатель диапазонов в положение 600В и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, цифровой дисплей покажет измеряемое напряжение,  а аналоговая стрелка соответствующее значение на шкале.

### Измерение переменного напряжения

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимальное переменное входное напряжение составляет 600В. Не пытайтесь измерять напряжение свыше 600В. Превышение этого порога может привести к повреждению прибора и получению электрического шока.

- Выберите подходящий диапазон для измерений (200мВ, 2, 20, 200, 600В). Нажмите кнопку AC/DC для выбора режима переменного напряжения.

- Если измеряемое напряжение заранее не известно, установите переключатель диапазонов в положение 600В и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, цифровой дисплей покажет измеряемое напряжение,  а аналоговая стрелка соответствующее значение на шкале.

### Измерение постоянного тока

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подключением щупов убедитесь, что схема обесточена. Не проводите измерений, если напряжение в схеме превышает 240В.

- Выключите питание исследуемой схемы.

- Выберите подходящий диапазон для измерений (2, 20, 200мА, 10А). Нажмите кнопку AC/DC для выбора режима постоянного тока. Если измеряемый ток заранее не известен, установите переключатель диапазонов в максимальное положение и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.

- Установите щупы в гнезда, черный в гнездо COM, а красный в соответствующее положению поворотного переключателя гнездо (VmA для диапазонов 2, 20, 200мА, и гнездо 10А для диапазона 10А).

- Подключите щупы последовательно нагрузке в измеряемой схеме.

- Включите питание схемы.

- Цифровой дисплей покажет измеряемый ток,  а аналоговая стрелка соответствующее значение на аналоговой шкале.

- Если аналоговая стрелка не отклоняется, проверьте исправность предохранителя и при необходимости замените его (см. п. 4.3.3).

### Измерение переменного тока

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подключением щупов убедитесь, что схема обесточена. Не проводите измерений, если напряжение в схеме превышает 240В.

- Выключите питание исследуемой схемы.

- Выберите подходящий диапазон для измерений (2, 20, 200мА, 10А). Нажмите кнопку AC/DC для выбора режима переменного тока. Если измеряемый ток заранее не известен, установите переключатель диапазонов в максимальное положение и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.

- Установите щупы в гнезда, черный в гнездо COM, а красный в соответствующее положению поворотного переключателя гнездо (VmA для диапазонов 2, 20, 200мА, и гнездо 10А для диапазона 10А).

- Подключите щупы последовательно нагрузке в измеряемой схеме.

- Включите питание схемы.

- Цифровой дисплей покажет измеряемый ток,  а аналоговая стрелка соответствующее значение на аналоговой шкале.

- Если аналоговая стрелка не отклоняется, проверьте исправность предохранителя и при необходимости замените его (см. п. 4.3.3).

### Измерение сопротивлений

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением любых измерений сопротивлений в схеме отключите питание схемы и разрядите все емкости.

- Выберите подходящий диапазон измерения сопротивления (200, 2К, 20К, 200К, 2М, 20М).

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, цифровой дисплей покажет измеряемое напряжение,  а аналоговая стрелка соответствующее значение на шкале.

- При измерении сопротивления не допускается наличие в схеме каких-либо напряжений. Если в схеме присутствуют конденсаторы, перед измерениями их необходимо разрядить.

### Прозвонка соединений

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением любых измерений в схеме отключите питание схемы и разрядите все емкости.

- Установите поворотный переключатель в положение .

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, если сопротивление цепи будет меньше 30 Ом, раздастся звуковой сигнал.

- В режиме прозвонки соединений не допускается наличие в схеме каких-либо напряжений. Если в схеме присутствуют конденсаторы, перед измерениями их необходимо разрядить.

### Диодный тест

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением диодного теста в схеме отключите питание схемы и разрядите все емкости.

- Установите поворотный переключатель в положение.

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемому объекту, цифровой дисплей покажет падение напряжения,  а аналоговая стрелка соответствующее значение на шкале.

- В режиме диодного теста не допускается наличие в схеме каких-либо напряжений. Если в схеме присутствуют конденсаторы, перед измерениями их необходимо разрядить.

### Тест батарей питания

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением теста батарей в схеме отключите питание схемы и разрядите все емкости.

- Установите поворотный переключатель в положение BATT. Вставьте щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к проверяемой батарее, красный щуп к положительному выводу, а черный к отрицательному выводу батареи, цифровой дисплей покажет действующее напряжение,  а аналоговая стрелка соответствующее значение на шкале.

- При проверки батареи не подавайте на вход прибора напряжение свыше 20В.

### Измерение емкости конденсаторов

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед измерением емкости конденсаторов выньте их из схемы и разрядите, напряжение свыше 20В может повредить инструмент.

- Выберите подходящий диапазон для измерений (2, 20, 200нФ, 2, 20мкФ).

- Вставьте щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо C.

- Подключите длинные концы щупов к проверяемому конденсатору, цифровой дисплей покажет величину емкости конденсатора,  а аналоговая стрелка соответствующее значение на шкале.

- При проверки емкостей не допускается подавать на вход никаких напряжений, все конденсаторы перед подключением необходимо разрядить.

- Если при измерениях стрелка не отклоняется и цифровой дисплей не дает никаких результатов измерений проверьте предохранитель, и при необходимости замените его (см. п. 4.3.3).

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Общая информация

- Данный мультиметр является прецизионным инструментом. И при хранении прибора и при его эксплуатации никогда не превышайте допустимых пределов, указанных в спецификации во избежание повреждения прибора или получения электрической травмы.

- Не держите прибор в условиях высокой температуры или влажности, или сильных магнитных полей, избегайте хранить его на солнце.

- Не забывайте выключать прибор после работы. При долговременном хранении вынимайте батарею питания во избежание протекания электролита батареи внутрь и вывода схемы из строя.

- Не подвергайте прибор воздействию ударов и вибрации, в противном случае можно повредить отклоняющую катушку прибора.

### Замена батареи питания

Если на дисплее появляется знак , то необходимо заменить батарею питания.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед заменой батареи отсоедините щупы от прибора.

- Отсоедините щупы от исследуемой схемы.

- Открутите винты на задней крышке прибора и откройте ее.

- Выньте использованную батарею и замените ее на аналогичную, соблюдая полярность подключения.

- Закройте крышку, закрутите винты и оденьте холстер.

### Замена предохранителя

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед заменой батареи отсоедините щупы от прибора.

- Отсоедините щупы от исследуемой схемы.

- Снимите защитный холстер, открутите винты на задней крышке прибора и откройте ее.

- Выньте сгоревший предохранитель и замените его на аналогичный (0,2А/250В и 10А/250В).

- Закройте крышку, закрутите винты и оденьте холстер.

### Чистка прибора

Для чистки инструмента используйте мягкую сухую ткань. Никогда не используйте влажную ткань, растворители, воду и пр.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указана как ±(% от измеренного). Условия, при которых обеспечивается точность составляют 23°С ± 5°С при относительной влажности < 75%.

### Постоянное напряжение

| Диапазон |  | Разрешающая способность | Точность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цифра | Аналог |
| V | 200mV | 0,1mV | ±(0,5%+2) | ±(3% от шкалы) |
|  | 2V | 0,001V |  |  |
|  | 20V | 0,01V |  |  |
|  | 200V | 0,1V |  |  |
|  | 600V | 1V | ±(0,8%+3) |  |

Входное сопротивление: 10МОм,

Защита от перегрузки: 600В постоянного / перем. пикового

### Переменное напряжение

| Диапазон |  | Разрешающая способность | Точность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цифра | Аналог |
| V | 200mV | 0,1mV | ±(1,2%+3) | ±(3% от шкалы) |
|  | 2V | 0,001V | ±(0,8%+3) |  |
|  | 20V | 0,01V |  |  |
|  | 200V | 0,1V |  |  |
|  | 600V | 1V | ±(1,2%+3) |  |

Диапазон рабочих частот: 40~400Гц

Входное сопротивление: 10МОм,

Защита от перегрузки: 600В постоянного / перем. пикового

### Постоянный ток

| Диапазон |  | Разрешающая способность | Точность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цифра | Аналог |
| А | 2mA | 0,001mA | ±(1,0%+3) | ±(3% от шкалы) |
|  | 20mA | 0,01mA |  |  |
|  | 200mA | 0,1mA | ±(1,2%+3) |  |
|  | 10A | 0,01A | ±(2,0%+3) |  |

Падение напряжения: 0,2В.

Предохранители: 200мА/250В, 10А/250В.

### Переменный ток

| Диапазон |  | Разрешающая способность | Точность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цифра | Аналог |
| А | 2mA | 0,001mA | ±(1,5%+3) | ±(3% от шкалы) |
|  | 20mA | 0,01mA |  |  |
|  | 200mA | 0,1mA | ±(1,8%+3) |  |
|  | 10A | 0,01A | ±(2,5%+3) |  |

Падение напряжения: 0,2В. Диапазон частот: 40 ~ 400Гц

Предохранители: 200мА/250В, 10А/250В.

### Сопротивление

| Диапазон |  | Разрешающая способность | Точность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цифра | Аналог |
| Ω | 200Ω | 0,1Ω | ±(1,2%+5) | ±(3% от шкалы) |
|  | 2K Ω | 1Ω | ±(0,8%+3) |  |
|  | 20KΩ | 10Ω |  |  |
|  | 200KΩ | 100Ω |  |  |
|  | 2MΩ | 1KΩ |  |  |
|  | 20MΩ | 10KΩ | ±(1,2%+5) |  |

Защита от перегрузки: 250В постоянного / перем. пикового

### Емкость конденсаторов

| Диапазон |  | Разрешающая способность | Точность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цифра | Аналог |
| C | 2нФ | 0,001нФ | ±(2,5%+5) | ±(3% от шкалы) |
|  | 20нФ | 0,01нФ |  |  |
|  | 200нФ | 0,1нФ |  |  |
|  | 2мкФ | 0,001мкФ |  |  |
|  | 20мкФ | 0,01мкФ |  |  |

### Диодный тест

| Тестовый ток | 1,0 ± 0,6мА |
| --- | --- |
| Тестовое напряжение | около 2,4В |

### Прозвонка соединений

| Звуковая индикация | при сопротивлении менее 30Ом |
| --- | --- |

### Тест батарей питания

| ток нагрузки для 1,5В батареи | около 100мА |
| --- | --- |
| ток нагрузки для 9В батареи | около 10мА |

### Стандарт безопасности

| В соответствии с | EN61010-1 |
| --- | --- |
| Изоляция | Класс 2, двойная изоляция |
| Загрязнение | Уровень 2 |
| Для работы в помещении, на высоте | 2000 м |
| Перегрузка по напряжению | CAT II 600В |

### Механические характеристики

| Размеры | 180 х 91 х 48 (мм) |
| --- | --- |
| Вес (без холстера) | около 330гр. |
| Батарея, тип | 1 х 9В, типа "Корунд" |
| Время работы батареи, при измерении сопротивления | 10 часов непрерывной работы |
| Предохранители | 5х20мм 0,2А/250В 6х25мм 10А/250В |
| Дисплей | Цифровой + аналоговый |

## УСЛОВИЯ РАБОТЫ

### Климатические условия

| Эталонная температура | 23°С ± 5°С (обеспечения точности) |
| --- | --- |
| Температура работы и хранения | -5°С ~ 40°С |
| Влажность работы и хранения | <75% относительной влажности |

### Электромагнитная совместимость

Устройство разработано в соответствии со стандартом EMC и проверено в соответствии с EN55022, EN50082-1.

Это изделие соответствует предписанию европейской директивы по работе с низкими напряжениями 73/23/EEC и директивы EMC 89/336/EEC, дополнение 93/68/EEC.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

### Стандартные принадлежности

Стандартная поставка включает в себя следующее:

- Батарея питания

- Щупы

- Инструкция

- Защитный холстер

# СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантируется, что это оборудование свободно от дефектов материалов и производственных дефектов, в соответствии с общими условиями при продаже изделий. В течение гарантийного периода (1 год) дефективные части могут быть заменены, причем на усмотрение производителя заменяются части или изделие целиком.

В случае возврата изделия на послепродажный сервис или региональному дилеру стоимость доставки оплачивает покупатель. Доставка должна быть заранее оговорена с грузополучателем.

Изделие возвращается в чистом виде и в оригинальной упаковке, с перечнем неисправностей.

Любое повреждение инструмента при транспортировке с использованием неоригинальной упаковки возмещается грузоотправителем.

Изготовитель не несет ответственности за причинение любого вреда лицу или предметам.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- На батареи питания и принадлежности.

- При неправильном использовании инструмента или использование его в составе несовместимого оборудования.

- При неправильной транспортировке инструмента.

- При ремонте прибора посторонними лицами.

- При любой модернизации инструмента без согласия изготовителя.

- При адаптации к условиям, не перечисленным в инструкции.

Содержание этого руководства не может быть изменено без согласия изготовителя.

Наше изделие запатентовано. Логотип является зарегистрированной торговой маркой. Мы оставляем за собой право модифицировать изделие и его характеристики.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если инструмент работает неправильно, перед тем, как связаться с службой сервиса проверьте батарею питания, щупы и пр. и замените их при необходимости.

Если тем не менее инструмент не работает, проверьте правильность своих действий в соответствии с руководством.

В случае возврата инструмента он должен быть отослан региональному представителю, стоимость доставки оплачивает покупатель.

Доставка должна быть заранее оговорена с грузополучателем.

Изделие возвращается в чистом виде и в оригинальной упаковке, с перечнем неисправностей.

Любое повреждение инструмента при транспортировке с использованием неоригинальной упаковки возмещается грузоотправителем.