7030  Аналогово-цифровой мультиметр

СОДЕРЖАНИЕ

1.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	1

1.1	ПЕРЕД РАБОТОЙ	1

1.2	ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	2

1.3	ПОСЛЕ РАБОТЫ	2

2.	ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	2

3.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	2

3.1	ПЕРЕД РАБОТОЙ	2

3.2	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	3

3.3	КАЛИБРОВКА	3

3.4	ХРАНЕНИЕ	3

4.	РАБОТА	3

4.1	ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	3

4.2	ОПИСАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ	3

4.2.1	Измерение постоянного напряжения	3

4.2.2	Измерение переменного напряжения	4

4.2.3	Измерение постоянного тока	4

4.2.4	Измерение сопротивлений	4

4.2.5	Прозвонка соединений	5

4.2.6	Измерение по шкале децибел	5

4.2.6	Проверка светодиодов	5

4.3	УХОД ЗА ПРИБОРОМ	6

4.3.1	Общая информация	6

4.3.2	Замена батареи питания	6

4.3.3	Замена предохранителя	6

4.3.4	Чистка прибора	6

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

5.1	ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

5.1.1	Постоянное напряжение	6

5.1.2	Переменное напряжение	7

5.1.3	Постоянный ток	7

5.1.4	Сопротивление	7

5.1.5	Диодный тест	7

5.1.7	Прозвонка соединений	7

5.1.8	Стандарт безопасности	7

5.1.9	Механические характеристики	7

5.2	ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	7

5.2.1	Климатические условия	7

5.2.2	Электромагнитная совместимость	7

5.3	КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ	8

5.3.1	Стандартные принадлежности	8

6.	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8

6.1	УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	8

6.2	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный прибор отвечает стандартам безопасности EN 61010-1 на электронное измерительное оборудование.

Для Вашей безопасности и сохранности Вашего инструмента Вы должны соблюдать все предписания настоящего раздела и особенно обращать внимание на символ  в тексте.

Во время измерений будьте предельно осторожны:

- Не измеряйте напряжение или ток в условиях сырости или влаги.

- Не работайте с прибором в присутствии горючих газов, пара или большого содержания пыли в воздухе.

- Изолируйте себя от напряжений измеряемого объекта.

- Не касайтесь никаких токопроводящих частей, таких как провода, разъемы и пр.

- Не подвергайте инструмент вибрации и ударам, в противном случае катушка стрелочного прибора может выйти из строя.

- Защищайте цифровой дисплей от воздействия прямых солнечных лучей.

- Не проводите никаких измерений при обнаружении повреждения щупов или их изоляции.

- Напряжения свыше 20В являются источником опасности для человека, соблюдайте повышенную осторожность.

В тексте используются следующие символы:

Предупреждение: следуйте инструкции, несоблюдение может привести к повреждению измерительного прибора.

Высокое напряжение. Риск получения электрического шока.

Двойная изоляция мультиметра.

Постоянное напряжение или ток.

Переменное напряжение или ток.

## ПЕРЕД РАБОТОЙ

- Этот прибор был сконструирован для работы в условиях по 2й степени загрязнения.

- Он может быть использован для измерения напряжения в условиях импульсных напряжений до 600 вольт.

- Вы должны выполнять обычные требования по:

- Собственной защите от опасных напряжений и токов

- Защите инструмента от неправильного включения

- Соответствие стандартам безопасности отвечают только те щупы, которые входят в комплект поставки прибора. Они должны находиться в хорошем состоянии и при необходимости заменяться на аналогичные.

- Не подключайте прибор к схемам с напряжениями или токами превышающими указанные пределы.

- Проверьте правильность батареи при установке.

- Перед подключением щупов к исследуемой схеме проверьте правильность положения переключателя режимов измерений.

## ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Прочтите и следуйте следующим рекомендациям руководства:

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоответствие требованиям инструкции может привести к выходу прибора из строя и/или причинить вред оператору. |
| --- | --- |

- При измерении напряжений убедитесь, что прибор не включен в режим измерения токов или сопротивлений. Всегда проверяйте, что используются требуемые гнезда прибора.

- При изменении переключателем предела измерения отсоедините щупы от исследуемой схемы.

- Никогда не касайтесь свободных гнезд, когда прибор подключен к исследуемой схеме.

- Не подавайте на вход никаких напряжений при измерении сопротивления, избыточное напряжение может вызвать неисправность.

- При измерении тока перед подключением к цепи убедитесь, что она обесточена.

- При использовании прибора в цепях с трансформатором необходимо соблюдать предельную осторожность. При размыкании цепи с трансформатором возникают высокие напряжения, способные вывести из строя мультиметр.

- Данный прибор не предназначен для измерения сигналов несинусоидальной формы.

## ПОСЛЕ РАБОТЫ

- После завершения измерений выньте щупы из гнезд прибора.

- Если инструмент не используется в течение длительного времени, выньте батарею из отсека питания.

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Уважаемый покупатель, спасибо за Ваш выбор. Мультиметр, который Вы купили, отблагодарит Вас точной и надежной работой, при условии соблюдении инструкций настоящего руководства.

Прибор выполняет следующие виды измерений:

- Измерение переменного напряжения без постоянной составляющей.

- Измерение постоянного напряжения без переменной составляющей.

- Измерение постоянного тока без переменной составляющей.

- Измерение сопротивлений.

- Прозвонка соединений.

- Тест светодиодов.

- Измерения в децибелах.

Любой из этих видов измерений может быть выбран с помощью поворотного переключателя.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

## ПЕРЕД РАБОТОЙ

Все оборудование перед отправкой проходит полное тестирование. Принимаются все меры, чтобы инструмент попал к Вам в неповрежденном виде. Однако будет не лишним провести самостоятельную небольшую проверку, чтобы убедиться, что во время транспортировки не произошло никаких повреждений.

Проверьте также комплектацию поставки в соответствии с п.5.3.1. В случае несоответствия свяжитесь с дилером.

В случае пересылки инструмента следуйте инструкциям, изложенным в пункте 6.

## НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

Прибор обеспечен батареей питания 9В типа "Корунд". Она используется для измерения сопротивлений и обеспечивает непрерывную работу в течение 10 часов на множителе Х1Ом.

## КАЛИБРОВКА

Прибор соответствует техническим характеристикам, изложенным в руководстве. Точность измерений гарантируется на период в 1 год.

## ХРАНЕНИЕ

Для обеспечения точности измерения после хранения прибора в экстремальных условиях дайте ему время для нагрева (охлаждения) до нормальной температуры перед проведением измерений (см. допустимые климатические условия в п. 5.2.1).

# РАБОТА

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## ОПИСАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

### Измерение постоянного напряжения

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Максимальное постоянное входное напряжение составляет 1000В. Не пытайтесь измерять напряжение свыше 1000В. Превышение этого порога может привести к повреждению прибора и получению электрического шока. |
| --- | --- |

- Выберите подходящий диапазон для измерения напряжений (0,1, 0,5, 10, 50, 250, 1000).

- Если измеряемое напряжение заранее не известно, установите переключатель диапазонов в положение 1000В, и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, прочитайте полученное значение на шкале DCV.A.

### Измерение переменного напряжения

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Максимальное переменное входное напряжение составляет 1000В. Не пытайтесь измерять напряжение свыше 1000В. Превышение этого порога может привести к повреждению прибора и получению электрического шока. |
| --- | --- |

- Выберите подходящий диапазон для измерений (10, 50, 250, 1000).

- Если измеряемое напряжение заранее не известно, установите переключатель диапазонов в положение 600В, и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, прочитайте полученное значение на шкале ACV.

### Измерение постоянного тока

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед подключением щупов убедитесь, что схема обесточена. Не проводите измерений, если напряжение в схеме превышает 240В. |
| --- | --- |

- Выключите питание исследуемой схемы.

- Выберите подходящий диапазон для измерений (50мкА, 5, 50, 500мА, 10А). Если измеряемый ток заранее не известен, установите переключатель диапазонов в максимальное положение, и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.

- Установите щупы в гнезда, черный в гнездо COM, а красный в соответствующее положению поворотного переключателя гнездо (VmA для диапазонов 50мкА, 5, 50, 500мА, и гнездо 10А для диапазона 10А).

- Подключите щупы последовательно нагрузке в измеряемой схеме.

- Включите питание схемы.

- Прочтите измеренное значение на шкале DCV.A.

- Если аналоговая стрелка не отклоняется, проверьте исправность предохранителя и при необходимости замените его (см. п. 4.3.3).

### Измерение сопротивлений

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед проведением любых измерений сопротивлений в схеме отключите питание схемы и разрядите все емкости. |
| --- | --- |

- Выберите подходящий диапазон измерения сопротивления (Rx1, Rx10, RX100, Rx1K, Rx10K).

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Закоротите щупы и с помощью ручки установки нуля Ω выставьте стрелку на нулевую риску шкалы сопротивлений Ω.

- Если стрелка не выставляется на нулевую отметку, замените батарею питания и повторите калибровку.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, искомое сопротивление будет равно показанному на дисплее Ω, умноженному на соответствующий множитель переключателя.

- При измерении сопротивления не допускается наличие в схеме каких-либо напряжений. Если в схеме присутствуют конденсаторы, перед измерениями их необходимо разрядить.

### Прозвонка соединений

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед проведением любых измерений в схеме отключите питание схемы и разрядите все емкости. |
| --- | --- |

- Установите поворотный переключатель в положение Rx1.

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Закоротите щупы и с помощью ручки установки нуля Ω выставьте стрелку на нулевую риску шкалы сопротивлений Ω.

- Если стрелка не выставляется на нулевую отметку, замените батарею питания и повторите калибровку.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемой схеме, если сопротивление цепи будет меньше 30 Ом, раздастся звуковой сигнал.

- В режиме прозвонки соединений не допускается наличие в схеме каких-либо напряжений. Если в схеме присутствуют конденсаторы, перед измерениями их необходимо разрядить.

### Измерение по шкале децибел

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Максимальное входное постоянное/переменное напряжение не должно превышать 500В / 1000В. Не пытайтесь измерять напряжение свыше 1000В. Превышение этого порога может привести к повреждению прибора и получению электрического шока. |
| --- | --- |

- Установите поворотный переключатель на требуемый диапазон измерения переменного напряжения (10, 50, 250, 500В) в соответствии со следующей таблицей:

| Диапазон dB | -10 ÷ 22 | 4 ÷ 36 | 18 ÷ 50 | 30 ÷ 62 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон AC V | 10 | 50 | 250 | 1000 |
| Поправка, dB | 0 | 14 | 28 | 40 |

- Если измеряемое напряжение заранее не известно, установите переключатель диапазонов в положение 1000В, и затем уменьшайте измеряемый предел до достижения требуемой точности.

- Установите щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Подключите длинные концы щупов к измеряемому объекту.

- прочитайте полученное значение на шкале ACV. Результирующее значение в dB вычисляется по формуле:

dB=dB (прочитанное на шкале dB) + поправка

### Тест светодиодов

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед проведением теста батарей в схеме отключите питание схемы и разрядите все емкости. |
| --- | --- |

- Установите поворотный переключатель в положение Rx10.

- Вставьте щупы в гнезда, красный в гнездо VmA, а черный в гнездо COM.

- Закоротите щупы и с помощью ручки установки нуля Ω выставьте стрелку на нулевую риску шкалы LV.

- Если стрелка не выставляется на нулевую отметку, замените батарею питания и повторите калибровку.

- Подключите длинные концы щупов к проверяемому диоду, так, чтобы диод зажегся (черный щуп к положительному выводу, а красный к отрицательному выводу), прочтите соответствующие значения на шкалах LI и LV, показывающие ток и напряжение падения на диоде.

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### Общая информация

- Данный мультиметр является прецизионным инструментом. И при хранении прибора и при его эксплуатации никогда не превышайте допустимых пределов, указанных в спецификации во избежание повреждения прибора или получения электрической травмы.

- Не держите прибор в условиях высокой температуры или влажности, или сильных магнитных полей, избегайте хранить его на солнце.

- Не забывайте выключать прибор после работы. При долговременном хранении вынимайте батарею питания во избежание протекания электролита батареи внутрь и вывода схемы из строя.

- Не подвергайте прибор воздействию ударов и вибрации, в противном случае можно повредить отклоняющую катушку прибора.

### Замена батарей питания

Если стрелка не достигает 0Ω при измерении сопротивления даже при механической регулировке положения стрелки, необходимо заменить батареи питания.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед заменой батарей отсоедините щупы от прибора. |
| --- | --- |

- Отсоедините щупы от исследуемой схемы.

- Снимите защитный холстер, открутите винты на задней крышке прибора и откройте ее.

- Выньте использованную батареи и замените их на аналогичные (2шт 1,5В тип AA, 1шт 9В типа NEDA), соблюдая полярность подключения.

- Закройте крышку, закрутите винты и оденьте холстер.

### Замена предохранителя

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Перед заменой предохранителя отсоедините щупы от прибора. |
| --- | --- |

- Отсоедините щупы от исследуемой схемы.

- Снимите защитный холстер, открутите винты на задней крышке прибора и откройте ее.

- Выньте сгоревший предохранитель и замените его на аналогичный (0,2А/250В и 10А/250В).

- Закройте крышку, закрутите винты и оденьте холстер.

### Чистка прибора

Для чистки инструмента используйте мягкую сухую ткань. Никогда не используйте влажную ткань, растворители, воду и пр.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность указана как ± (% от измеренного). Условия, при которых обеспечивается точность составляют 23°С ± 5°С при относительной влажности < 75%.

### Постоянное напряжение

| Диапазон | Входной импеданс | Точность |
| --- | --- | --- |
| 0,1V | 20КОм/В | ± 3% от полной шкалы |
| 0,5V |  |  |
| 10V |  |  |
| 50V |  |  |
| 250V |  |  |
| 1000V |  |  |

### Переменное напряжение

| Диапазон | Входной импеданс | Точность |
| --- | --- | --- |
| 10V | 9КОм/В | ± 3% от полной шкалы |
| 50V |  |  |
| 250V |  |  |
| 1000V |  |  |

### Постоянный ток

| Диапазон | Точность | Падение напряжения |
| --- | --- | --- |
| 50мкА | ± 3% от полной шкалы | ≤ 0,6В |
| 5мА |  |  |
| 50мА |  |  |
| 500мА |  |  |
| 10А |  | ≤ 0,3В |

### Сопротивление

| Диапазон | Точность |
| --- | --- |
| Rx1 | ± 3% от угла отклонения длина дуги 75,3мм |
| Rx10 |  |
| Rx100 |  |
| Rx1K |  |
| Rx10K |  |

### Стандарт безопасности

| В соответствии с | EN61010-1 |
| --- | --- |
| Изоляция | Класс 2, двойная изоляция |
| Загрязнение | Уровень 2 |
| Для работы в помещении, на высоте | 2000 м |
| Перегрузка по напряжению | CAT II 600В |

### Механические характеристики

| Размеры | 180 х 100 х 40 (мм) |
| --- | --- |
| Вес (без холстера) | около 320гр. |
| Батарея, тип | 2 х 1,5В, тип AA, 1 х 9В, типа NEDA |
| Время работы батарей, при измерении сопротивления | 10 часов непрерывной работы |
| Предохранители | 5х20мм 0,2А/250В 5х20мм 10А/250В |
| Дисплей | Аналоговый |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Климатические условия

| Эталонная температура | 23°С ± 1°С (обеспечения точности) |
| --- | --- |
| Температура работы и хранения | -5°С ~ 40°С |
| Влажность работы и хранения | <75% относительной влажности |

### Электромагнитная совместимость

Устройство разработано в соответствии со стандартом EMC и проверено в соответствии с EN55022, EN50082-1.

Это изделие соответствует предписанию европейской директивы по работе с низкими напряжениями 73/23/EEC и директивы EMC 89/336/EEC, дополнение 93/68/EEC.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

### Стандартные принадлежности

Стандартная поставка включает в себя следующее:

- Батареи питания

- Щупы

- Инструкция

- Защитный холстер

# СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантируется, что это оборудование свободно от дефектов материалов и производственных дефектов, в соответствии с общими условиями при продаже изделий. В течение гарантийного периода (1 год) дефективные части могут быть заменены, причем на усмотрение производителя заменяются части или изделие целиком.

В случае возврата изделия на послепродажный сервис или региональному дилеру стоимость доставки оплачивает покупатель. Доставка должна быть заранее оговорена с грузополучателем.

Изделие возвращается в чистом виде и в оригинальной упаковке, с перечнем неисправностей.

Любое повреждение инструмента при транспортировке с использованием неоригинальной упаковки возмещается грузоотправителем.

Изготовитель не несет ответственности за причинение любого вреда лицу или предметам.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- На батареи питания и принадлежности.

- При неправильном использовании инструмента или использование его в составе несовместимого оборудования.

- При неправильной транспортировке инструмента.

- При ремонте прибора посторонними лицами.

- При любой модернизации инструмента без согласия изготовителя.

- При адаптации к условиям, не перечисленным в инструкции.

Содержание этого руководства не может быть изменено без согласия изготовителя.

Наше изделие запатентовано. Логотип является зарегистрированной торговой маркой. Мы оставляем за собой право модифицировать изделие и его характеристики.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если инструмент работает неправильно, перед тем, как связаться с службой сервиса проверьте батарею питания, щупы и пр. и замените их при необходимости.

Если тем не менее инструмент не работает, проверьте правильность своих действий в соответствии с руководством.

В случае возврата инструмента он должен быть отослан региональному представителю, стоимость доставки оплачивает покупатель.

Доставка должна быть заранее оговорена с грузополучателем.

Изделие возвращается в чистом виде и в оригинальной упаковке, с перечнем неисправностей.

Любое повреждение инструмента при транспортировке с использованием неоригинальной упаковки возмещается грузоотправителем.

1

8

2

7

3

6

4

5